ПНР-2 Лаборатория «Рациональное использование ресурсов в металлургии»

Комплекс оборудования для лаборатории механических испытаний для определения конструкционной прочности металлов и сплавов

Электромеханическая двухзонная испытательная машина "УТС 110М-50"

Назначение:

Машина предназначена для проведения механических испытаний образцов конструкционных материалов и изделий на растяжение, сжатие, изгиб, осадку, сплющивание, остаточную деформацию, отслаивание, расслоение, скалывание, раздирание и других в пределах технических возможностей машины.

| Обозначение | "УТС 110М-50" |
| --- | --- |
| Изготовитель | ООО "Тестсистемы" г. Иваново |
| Месторасположение | Ауд. 302 |
| Контактная информация | Рушиц Сергей Вадимович Тел.: 267-90-13, 34-24 |

Микропроцессорная система управления машиной обеспечивает:

- вывод протокола испытания (таблиц, графиков) на лазерный принтер;

- выдачу информации о результатах (в виде таблиц, протоколов, графиков в координатах «Нагрузка – Перемещение», «Нагрузка – Время», «Перемещение – Время») испытаний на дисплей;

- возможность подключения электронных измерительных приборов (экстензометры, электронные динамометры);

- автоматическое обнуление;

- математическую обработку результатов испытания;

- выдачу информации о результатах испытаний на дисплей;

- связь с внешними устройствами;

- сохранение и архивирования протоколов испытаний;

- программное обеспечение на русском языке для испытания материалов по ГОСТ, ASTM, ISO, DIN в рамках технических возможностей машины и технического задания на поставку;

- определение текущего и максимального значения нагрузки, действующей на образец, и соответствующего ей значения перемещения подвижной траверсы;

- проведение испытаний до разрушения образца, заданного значения нагрузки, перемещения, расчет деформации по перемещению подвижной траверсы, предел текучести при растяжении, относительное удлинение при разрыве;

- возможность проведения испытаний на растяжение, сжатие, изгиб, малоцикловую усталость в пределах технических возможностей машины;

- программирование параметров испытаний образцов в диалоговом режиме;

- цифровая настройка всех датчиков;

- автоматический режим проведения испытаний;

- автоматическая цифровая защита от перегрузки и аварийных ситуаций;

- цифровое ступенчатое и плавное задание скорости;

- автоматическая настройка ряда скоростей машины;

Характеристики:

- погрешность измерения нагрузки ± 1% (± 0,5 %) от показания вплоть до 1/100 от величины допустимой нагрузки тензодатчика;

- погрешность поддержания рабочей скорости перемещения траверсы - ±0,2% от заданной скорости (при нулевой или постоянной величине нагрузки)

- цена деления наименьшего разряда измерителя при измерении перемещения подвижной траверсы - 0,0001 мм.;

- предел допускаемой погрешности измерения перемещения подвижной траверсы – 0,01 мм.;

- диапазон рабочих температур – от + 10°С до + 35°С;

- допустимая влажность воздуха – от 10% до 80% (без конденсации);

- электропитание - одно- трехфазное напряжение 220/380 В, частота 50±1 Гц.

Копер маятниковый ИО 5003-0,3-11 (до 450Дж)

Назначение:

Копер маятниковый предназначен для испытания образцов из металлов и сплавов на двухопорный изгиб (метод Шарпи) по ГОСТ 9454 и ASTM Е 23.

Дополнительно копер оснащен  пультом оператора (микропроцессор) ПО-4Т, криокамерой до -60°С, компрессором.

| Обозначение | ИО 5003-0,3-11 |
| --- | --- |
| Изготовитель | ООО "Точприбор" г. Иваново |
| Месторасположение | Ауд. 302 |
| Контактная информация | Рушиц Сергей Вадимович Тел.: 267-90-13, 34-24 |

Характеристики:

- Тип копра маятниковый.

- Наибольший запас потенциальной энергии 300; 450 Дж.

- Номинальное значение потенциальной энергии маятников 150 Дж 300 Дж 450 Дж.

- Допускаемое отклонение запаса потенциальной энергии маятников от номинального значения ± 0,5%.

- Диапазоны измерения энергии, Дж от 15 до 120 от 30 до 240 от 45 до 360.

- Цена деления аналогового отсчетного устройства, Дж 0.5 1.0 1.5.

- Дискретность счета цифрового отсчетного устройства, Дж 0.3 0.6 0.9.

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения энергии по аналоговому отсчетному устройству, Дж ± 1.5± 1,5± 4.5.

- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения энергии по цифровому отсчетному устройству, Дж ± 3 ± 3.0 ± 4.5.

- Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания не более ± 0.5 %.

- Питание копра от сети переменного трехфазного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц и от сети сжатого воздуха с давлением от 0,35 до 1 МПа.

- Потребляемая мощность установки не более 0,38 кВт.

Прибор полуавтоматический для измерения твердости металлов по методу Бринелля ТБ 5004

Производитель: ОАО "Точприбор" г. Иваново

Назначение:

Прибор ТБ 5004 по ГОСТ 23677-79 предназначен для измерения твердости металлов по методу Бринелля и применяется для работы в двух режимах:

- в соответствии с методом Бринелля, изложенным в ГОСТ 9012-59

- в режиме разбраковки серийно-испытуемых изделий на группы твердости по глубине восстановленного отпечатка с помощью указателей стрелочного индикатора.

| Обозначение | Твердомер Бринелль ТБ 5004 |
| --- | --- |
| Изготовитель | ООО "Точприбор" г. Иваново |
| Месторасположение | Ауд. 230 |
| Контактная информация | Рушиц Сергей Вадимович Тел.: 267-90-13, 34-24 |

Характеристики:

- Твердомер ТБ 5004

- Диапазон измерения при использовании микроскопа: от 4 до 450 НВ

- Испытательные нагрузки, кН, при использовании микроскопа: 0,9807*; 1,226*; 1,839; 2,452; 4,903; 7,355; 9,807; 14,71; 29,42;

- Предел допускаемой относительной погрешности испытательных нагрузок: ± 1%.

- Цена деления шкалы стрелочного индикатора глубины внедрения индентора прибора ТБ 5004: 0,002 мм

- Пределы допускаемой относительной погрешности прибора по твердости при измерении диаметра отпечатка микроскопом МТБ-3 при значениях образцовых мер твердости 2-го разряда МТБ-1:

  - (100± 25)НВ + 5%

  - (200± 50)НВ + 4%

  - (400± 50)НВ + 4%

- Продолжительность выдержки испытуемого образца под нагрузкой регулируемая, предел допускаемой погрешности от 5 до 300 с ± 3 с

- Pасстояние от оси наконечника до корпуса 120 мм

- Расстояние от наконечника до стола регулируемое от 0 до 250 мм

- Потребляемая мощность 0,180 кВт

- Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 840 x 375 X 920 мм

- Масса 205 кг

Прибор для измерения твердости по методу Роквелла ТР 5014 
Производитель: ОАО "Точприбор" г. Иваново

Назначение:

Прибор ТР 5014 предназначен для измерения твердости по методу Роквелла метал-лов и сплавов, пластмасс, графита и злектрографита. Прибор позволяет измерять твердость в соответствии с ГОСТ 9013-59 ИСО 6508-86, ДИН 50 103 и АСТМ Е 18-74.Прибор имеет электромеханический привод приложения и снятия основной нагрузки. Смена нагрузок производится поворотом рукоятки. Широкий диапазон измерения твердости по 15 шкалам Роквелла обеспечивается инденторами, алмазным наконечником и шариками диаметрами: 1,588; 3,175; 5; 6,35; 10; 12,7 мм.
Имеется подсветка места испытания.

| Обозначение | Твердомер Роквелл ТР 5014 |
| --- | --- |
| Изготовитель | ООО "Точприбор" г. Иваново |
| Месторасположение | Ауд. 230 |
| Контактная информация | Рушиц Сергей Вадимович Тел.: 267-90-13, 34-24 |

Характеристики:

Испытательные нагрузки. Н(кгс):

- предварительные 96,07 (10)

- общие по методу Роквелла 588,4: 980,7; 1471 (60; 100; 150)

- общие по методу Бринелля (с комплектом принадлежностей) 612,9: 1226; 1839 (62,5; 125; 187,5)

Пределы допускаемой погрешности испытательных нагрузок, %

- 2± - предварительной

- 0,5± - общих по методу Роквелла

- общих по методу Бринелля  1±

Цена деления отсчетного устройства, единицы твердости 0,5

Время выдержки образца под действием обшей нагрузки, с пределом допускаемой погрешности 1 с, с± от 0 до 99

## Главные вкладки

- Просмотр текущей(активная вкладка)

- Изменить текущую

- Оглавление

- Редакции

- Отслеживать

- Перевести